УДК 621.373.826

Использование технологии селективного лазерного спекания для получения имплантатов с ячеистой структурой

Килина П.Н., Ханов А.М., д.т.н., Морозов Е.А., Сиротенко Л.Д., д.т.н.

polinaskripova@gmail.com

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация:

Представлены результаты применения технологии селективного лазерного спекания для получения имплантатов, состоящих из ячеистых структур правильной геометрической формы. Компьютерные 3D модели образцов созданы в системе автоматизированного проектирования Delcam PowerShape. Лазерное спекание проводилось на установке Realizer SLM 50 при различных интенсивностях лазерного излучения. В качестве исходных материалов использовались порошок нержавеющей стали и титана со  средним размером частиц 30 мкм.

Получены ячеистые образцы, которые вживлялись лабораторным животным. После внедрения имплантатов на протяжении полугода оценивались интегральные показатели, характеризующие общее состояние животных. Показатели находились в пределах нормы, отторжения имплантов не наблюдалось.

Ключевые слова:

селективное лазерное спекание, 3D модель, ячейка Вигнера-Зейтца, ячеистые имплантаты, металлические порошки.

Abstract:

The results of the application of selective laser sintering technology to produce implants composed of regular geometric shape cellular structures was shown. Computer 3D model designs created in the Delcam PowerShape CAD system. Laser sintering was performed at the installation Realizer SLM 50 at various laser intensities. Stainless steel and titanium powders with an average particle size of 30 microns were used as the initial material.

Obtained cellular samples that were implanted in laboratory animals. After the introduction of implants for six months integral indicators characterizing the general condition of the animals were evaluated. Indices were within normal limits, the rejection of implants wasn’t observed.

Keywords:

selective laser sintering, 3D model, Wigner-Seitz cell, cellular implants, metal powders

Введение

Реконструктивно-восстановительная хирургия связана с внедрением в ткани организма чужеродных тел для восстановления утраченных или поврежденных участков [1,2,3]. Необходимо, чтобы материал и структура замещающего имплантата обеспечивали его эффективное приживление и формирование костной ткани. Имплантаты не должны изменять своих свойств при взаимодействии с агрессивными биологическими средами организма, не оказывать токсического воздействия на живые ткани, а также иметь оптимальный размер пор для беспрепятственной пролиферации остеобластов в ячейки импланта [2,3,4].

В настоящее время в медицинской практике активно применяются методы быстрого прототипирования, в частности селективное лазерное спекание,  для восстановления дефектов кости. Технология лазерного синтеза позволяет воспроизвести имплантат, повторяющий форму замещаемого дефекта, с высокой степенью точности. Метод послойного лазерного спекания используется для производства как единичных прототипов, так и небольших объемов продукции и позволяет за короткое время получать изделия сложной пространственной структуры из широкого спектра материалов [5,6].

Свойства высокопористых ячеистых структур зависят как от исходного материала (могут возникать наследуемые дефекты) и геометрического строения, так и от метода получения. Изготовление подобных конструкций методами порошковой металлургии затруднено ввиду сложной пространственной геометрии образцов, равномерного распределения ячеек в объеме. При вспенивании расплава газом и при суспензионном дублировании полимерной матрицы могут возникать неравномерная и нерегулируемая пористая структура (содержание и размеры пор). В результате применения технологической схемы производства металлических пен из порошков металлов и порофоров, можно выявить следующие недостатки: ограничение по числу систем, а также проблема выбора порофора – температура его разложения должна быть немного ниже температуры плавления металла. При вспенивании расплава с удаляемым твердым порообразователем возникает трудоемкость его извлечения. Таким образом, по сравнению с традиционными методами [7] получения ячеистых материалов, метод селективного лазерного спекания является преимущественным для создания изделий с регулируемой структурой.

Целью работы было использование технологии  лазерного синтеза для создания ячеистых имплантатов, состоящих из ячеек Вигнера-Зейтца, из различных металлических порошков для замещения костных дефектов. Задачи экспериментального исследования включали:

- разработку 3D моделей образцов с равномерной ячеистой структурой;

- селективное лазерное спекание имплантатов из порошка нержавеющей стали и титана;

- вживление полученных образцов лабораторным животным.

Методика

Для лучшего прорастания костной ткани в ячейки имплантата и возникновения биологической фиксации большое значение имеет наличие развитой регулируемой структуры образцов. За основу имплантов была выбрана элементарная ячейка Вигнера-Зейтца для гранецентрированной кубической решетки кристалла (область пространства с центром в некоторой точке решетки Браве, которая лежит ближе к данной точке, чем к какой-либо другой точке решетки) [8]. В работе исследуется применение в структуре имплантата ячеек Вигнера-Зейтца размером 2 мм, толщиной перемычек 0,08 мм (рисунок 1) . Также рассматривались варианты создания образцов с размерами пор от 0,5 до 1 мм [9]. Предполагается, что рассмотренная структура с увеличенным размером ячеек позволит достичь ранней остеоинтеграции за счет более свободной пролиферации остеобластов в ячейки импланта.

Рисунок 1. Элементарная ячейка  Вигнера-Зейтца

3D модели образцов в формате stl были подготовлены в системе автоматизированного проектирования PowerShape (Delcam), все каркасные объекты представляли собой твердые и листовые тела, заполненные ячейками Вигнера-Зейтца размером 2 мм с толщиной перемычки 0,08 мм (рисунок 2). Дальнейшая обработка модели осуществлялась в программном пакете Magics (Materialize). Осуществлялось позиционирование 3D  изображения на подложке, строились поддержки  и производилось рассечение на слои, создавался файл модели и поддержек формата f&s.

Рисунок 2. 3D модель челюстного имплантата  размером 6×10×8 мм

Трубчатые ячеистые структуры воспроизводились методом селективного лазерного спекания на установке Realizer SLM 50 в защитной атмосфере аргона. В процессе применялся волоконный лазер с длиной волны 680 нм. В качестве исходного материала использовался порошок нержавеющей стали AISI 316L со средним размером частиц 30 мкм, спекание производилось на стальной подложке. В результате были выращены имплантаты в виде ячеек, а также в виде трубок, заполненных ячейками Вигнера-Зейтца (рисунок 3).

Рисунок 3. Трубчатые имплантаты из порошка нержавеющей стали 316L

Основные параметры, контролируемые в процессе лазерного спекания порошка нержавеющей стали представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры спекания порошка нержавеющей стали

| Толщина слоя, мкм | Время выдержки, мкс | Интенсивность излучения, мА | Мощность, Вт | Скорость сканирования лазерного луча, мм/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 | 1500 | 100 | 500 |

Выращивание челюстных ячеистых имплантатов проводилось на титановой подложке. Параметры спекания титанового порошка со средним размером частиц 30 мкм, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры спекания титанового порошка

| Толщина слоя, мкм | Время выдержки, мкс | Интенсивность излучения, мА | Мощность, Вт | Скорость сканирования лазерного луча, мм/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 60 | 1700 | 100 | 500 |

В результате были получен челюстной имплантат с ячеистой структурой, общее время изготовления которого составило 2ч 30 мин (рисунок 4).

Исследования по вживлению полученных имплантатов лабораторным животным проводились в Государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Пермский государственный медицинский университет имени ак. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории.

а) 			б)

Рисунок 4. a), б) Ячеистый челюстной имплантат

Все эксперименты выполнены в соответствии [Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. N 755] с «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» от 18.III.1986 (Текст изменен в соответствии с положениями Протокола (ETS № 170), после его вступления в силу 2 декабря 2005 года; Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества вступили в силу 1 декабря 2009 года).

После внедрения имплантата на протяжении полугода оценивалось общее состояние животных по интегральным показателям (поведение, аппетит, температурная реакция), также проводилась оценка местной реакции на оперативное вмешательство. Местных осложнений при заживлении операционных ран и отторжения имплантатов не наблюдалось, общая реакция со стороны организма животных отсутствует, отторжения имплантов не наблюдается.

Заключение

В работе показана возможность создания ячеистых материалов со сложной пространственной структурой с помощью технологии селективного лазерного спекания, позволяющей воспроизвести имплантат с высокой степенью точности. Ввиду конструктивных особенностей, связанных с внутренней структурой образцов, их изготовление традиционными методами затруднительно.

Обработка стального и титанового порошка производилась при интенсивностях излучения 1500 мА и 1700 мА соответственно, меньшие значения не обеспечивали бездефектное формирование образцов. Методом селективного лазерного спекания были получены образцы имплантатов из нержавеющей стали и титана, которые внедрялись лабораторным животным. Наблюдение за животными осуществлялось на протяжении полугода в динамике и позволило сделать вывод, что ячеистая структура импланта заданного размера способствовала более быстрому прорастанию костной ткани в имплантируемое изделие. Создание ячеистых имплантатов с регулируемой структурой и результаты их вживления лабораторным животным, позволяют сделать вывод, что положительному результату способствуют не только вид материала, но и конструкция, и структура имплантата.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки по государственному заданию (базовая часть) № 2014/152, НИР № 1460

Литература

- Syam W.P., Mannan M.A., Al-Ahmari A.M. Rapid prototyping and rapid manufacturing in medicine and dentistry //Virtual and Physical Prototyping. – 2011– Vol. 6. № 2. P. 79-109.

- Selective laser melting: a unit cell approach for the manufacture of porous, titanium, bone in-growth constructs, suitable for orthopedic applications. II. randomized structures./ Mullen L. et al // Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials. – 2010 – Vol. 92, № 1. P. 178-188

- Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей – М.: Техносфера, 2007. – 304 с.

- Bioactive Ti metal analogous to human cancellous bone: fabrication by selective laser melting and chemical treatments./ Pattanayak D.K. et al // Acta Biomaterialia. – 2011 – Vol. 7(3), P. 1398-406.

- Design and additive manufacture for flow chemistry// Capel A.J. et al // Lab Chip – 2013. –Vol. 13(23), P. 4583– 4590,

- Mazzoli A. Selective laser sintering in biomedical engineering. //Medical & Biological Engineering & Computing –2013 – Vol. 51(3), P. 245–256

- Анциферов В.Н., Порозова С.Е. Высокопористые ячеистые материалы. Пермь: изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 1996. – 207 с.

- Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т.1. – М.:Мир, 1979. – 399 с.

- Экспериментальное обоснование применения инновационных технологий в изготовлении имплантов, имеющих ячеистую структуру, для замещения костных дефектов лицевого скелета (предварительные результаты). /Василюк В.П. и др.// Здоровье семьи - 21 век. – 2014. – №2 – С. 42-54