УДК 543.51; 669.1

Масс-спектрометрический анализ никелевых сплавов

А.В. Алексеев; П.В. Якимович; Ф.Н. Карачевцев

# admin@viam.ru

# ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

На данный момент никелевые сплавы широко используются в современной авиационной промышленности и двигателестроении [1]. Из них изготавливаются важнейшие детали, такие как лопатки горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, испытывающие в своей работе огромные тепловые и силовые нагрузки [2-4]. Поэтому к данным сплавам предъявляются повышенные требования по химическому составу, в особенности к содержанию микропримесей, таких как фосфор, свинец, висмут, мышьяк, селен и другие. Присутствие данных элементов даже в микроколичествах (10-3-10-6 % масс.) приводит к ухудшению физических и механических свойств никелевых сплавов [5-6], что в конечном итоге может привести к разрушению двигателя и к катастрофе.

В настоящее время одним из самых лучших методов многоэлементного анализа различных материалов является масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Приборы, использующие данный метод, работают по следующему принципу: исследуемая проба в виде раствора с помощью перистальтического насоса поступает в распылитель и затем в виде аэрозоля транспортируется потоком аргона в высокотемпературную (до 10000 К) зону плазмы. Под действием высокой температуры вещество испаряется и ионизируется. Выделившиеся ионы с помощью ионных линз отделяются от фотонов и нейтральных частиц и попадают в квадроупольный масс-анализатор. В масс-анализаторе, в зависимости от отношения массы к заряду, осуществляется пространственноеразделение ионов. Регистрация ионов осуществляется с помощью умножителя. Данный метод обладает высокой чувствительностью, низкими пределами обнаружения и возможностью одновременного определения большого количества элементов [7, 8].

Для перевода анализируемых проб в раствор используют систему микроволнового разложения, в которой точная навеска исследуемого образца расстворяется под действием кислот в специальном автоклаве при нагревании. Это существенно уменьшает время растворения пробы, позволяет сократить количество используемых реагентов, сократить вредные выбросы в атмосферу, а также уменьшить вероятность потери вещества в результате разбрызгивания при кипении растворов, а отдельные элементы уберечь от потери при образовании летучих соединений [9].

В лаборатории «Спектральные, химико­аналитические исследования и эталонные образцы», входящей в состав Испытательного центра ФГУП «ВИАМ», были разработаны и аттестованы методики измерений 37 элементов (включая редкоземельные) в никелевых сплавах различного состава, в широком диапазоне концентраций определяемых элементов (от 0,000005 до 0,5 % масс.) [10]. Эти методики позволяют получать точные, надежные и достоверные результаты химического анализа с использованием метода масс-спектрометрии. Также,для проведения химического анализа и получения верных результатов лабораторией, разрабатаны стандартные образцы состава никелевого сплава категорий ГСО (Государственные стандартные образцы) с аттестованными значениями содержаний вредных примесей, редкоземельных и щелочноземельных элементов. Данные стандартные образцы позволяют проводить химический анализ  с использованием как масс-спектрометрии, так и других методов анализа: оптико-эмиссионного, атомно-абсорбционного, атомно-эмиссионного и рентгенофлуоресцентного методов анализа.

В приведенных выше методиках масс-спектрометрического анализа используют классическй способ введения пробы в плазму в виде раствора. Данный способ имеет ряд недостатков: длительность и трудоемкость процедуры перевода пробы в раствор, неизбежное разбавление пробы при расстворении, возможность внесения загрязнений с используемыми для расстворения реактивами и возможность потерь определяемых элементов при пробоподготовке. Этих недостатков лишен прямой анализ твердых проб образца с использованием лазерной абляции. Данный способ пробоотбора осуществляется с помощью приставок лазерной абляции и состоит в следующем: на поверхность образца оказывает воздействие сфокусированное излучение оптического квантового генератора (лазера), в результате чего происходит локальное взрывообразное разрушение материала пробы с образованием тонкогодисперсного аэрозоля (твердые и жидкие частицы), а также газообразных продуктов. Продукты разрушения с потоком инертного газа (чаще всего гелия) направляются в масс-спектрометр где и происходит химический анализ. Так реализуется способ ИСП-МС с непосредственным вводом пробы с помощью лазерной абляции (ЛА-ИСП-МС) [11].

Прямой анализ твердых материалов с применением лазерной абляции уменьшает время и упрощает процедуру анализа, градуирирование с использованием данного метода пробоотбора возможно производить с помощью минимального количества твердых стандартных образцов состава сплава [11].

Также использование лазерной абляции расширяет для метода масс-спектрометрии круг решаемых задач: появляется возможность проводить анализ изменения концентрации определяемых элементов вдоль различных направлений поверхности образца, что необходимо при исследовании однородности различных материалов, возможен анализ образцов сложной формы, определения элементов в слоях и включениях, а также локальный микроанализ [11].

Для проведения количественного анализа примесей и редкоземельных элементов в образцах жаропрочных никелевых сплавов методом ЛА-ИСП-МС лабораторией, разрабатаны Государственные стандартные образцы состава жаропрочного никелевого сплава типа ВЖМ с аттестованными значениями содержаний вредных примесей, редкоземельных и щелочноземельных элементов и «Методика измерений массовой доли вредных примесей и редкоземельных элементов в никелевых сплавах методом масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором» устанавливающая определение 36 элементов в широком диапазоне концентраций.  Методика позволяет определять германий, мышьяк и селен при одновременном присутствии диспрозия, неодима и эрбия в сплавах.

Для подтверждения работоспособности методики с лазерной абляцией, было проведено определение Mn, Cu, Sn, Pb и Bi в  двух образцах никелевого сплава с помощью классической масс-спектрометрией (ИСП-МС) , использующей растворы, так и с помощью масс-спектрометрии с лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) (табл. 1).

Таблица 1

Результаты определения Mn, Cu, Sn, Pb и Bi в двух образцах никелевого сплава с помощью двух методик.

| № образца никелевого сплава | Методика | Содержание элементов, ppm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Cu | Sn | Pb | Bi |
| 1 | ЛА-ИСП-МС | 10,7 | 24,2 | 12,7 | 1,9 | 1,31 |
|  | ИСП-МС | 14,2 | 18,0 | 13,0 | 2,0 | 1,01 |
| 2 | ЛА-ИСП-МС | 8,3 | 12,2 | 4,7 | 1,7 | 2,22 |
|  | ИСП-МС | 7,3 | 13,0 | 3,9 | 1,5 | 1,20 |

Как видно из приведенной выше таблице, результаты анализа, полученные двумя методиками, достаточно близки, что говорит о пригодности масс-спектрометрии с лазерной абляцией для анализа никелевых сплавов.

Выводы:

Кратко описан метод масс-спектрометрии который широко используется в лаборатории «Спектральные, химико­аналитические исследования и эталонные образцы», входящей в состав Испытательного центра ФГУП «ВИАМ», при анализе никелевых сплавов. К данному методу в лаборатории разработаны методики анализа, а также комплект стандартных образцов состава никелевого сплава.

Также описан метод лазерной абляции, разширяющий возможности масс-спектрометрии. Приведены основные достоинства данного метода пробоотбора по сравнению с классической масс-спектрометрией. Для проведения анализа никелевых сплавов с помощью лазерной абляцией разработана соответствующая методика, правильность которой подтверждена путем сравнения результатов анализа полученных с помощью данной методики и с помощью классической масс-спектрометрии, использующей растворы.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М., Мазалов И.С. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2012.№S. C. 52–57.

- Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения //Авиационные материалы и технологии. 2012.№S. C. 36–52.

- Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисковиз супержаропрочных сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 129–141.

- Liu H., Chen S. at al. Determination of bismuth, selenium andtellurium in nickel-basedalloys and pure copper by flow-injection hydride generation atomic absorption spectrometry with ascorbic acid prereduction and cup ferronchelation extraction //Analytica Chimica Acta. 2002. V. 459. P.161–168.

- Chen Z. and Jiang S. Determination of Ge, As and Se in nickel-based alloys by flow injection hydride generation dynamic reaction cell inductively coupled plasma mass spectrometry//J. Anal. At. Spectrom. 2006.V. 21.P. 566–573.

- Hu J., Wang H. Determination of Trace Elements in Super Alloy by ICP-MS //Mikrochim. Acta. 2001. V. 137. P. 149–155.

- Пупышев А.А., Эпова Е.Н. Спектральные помехи полиатомных ионов в методе масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой //Аналитика и контроль. 2001. Т.5. №4. С. 335–369.

- Тормышева Е.А., Смирнова Е.В., Ермолаева Т.Н. Определения оксидов железа (III), кальция и алюминия в магнезиальных огнеупорах методом АЭС с ИСП в условиях микроволнового разложения пробы // Вестник Воронежского государственного университета. 2010 г. №1. С 51 – 55.

- МИ 1.2.052–2013 Методика измерений массовой доли примесей Р, Mn, Fe, Cu, Zn, Ga, As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Tl, Pb, Bi в никелевых сплавах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. М.: ВИАМ. 2013.

- Пупышев А.А., Данилова Д.А. Использование атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для анализа материалов и продуктов черной металлургии //Аналитика и контроль. 2007. Т.11. №2–3. С. 131–181.