Атомно-эмиссионный метод анализа алюминиевых сплавов.

Загвоздкина Т.Н.; Карачевцев Ф.Н.; Дворецков Р.М.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Исследованы условия пробоподготовки алюминиевых сплавов в микроволновой системе разложения проб и пробоподготовки с применением нагревательной плиты для определения массовой доли Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). Подобраны составы смесей для растворения и параметры разложения проб. Разработан комплекс методик измерений Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионным методом анализа.

Ключевые слова:

алюминиевые сплавы, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, методика измерений, пробоподготовка

Abstract:

The conditions of sample preparation aluminum alloys in a microwave decomposition system Sample preparation using a hot plate to determine the mass fraction of Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni , Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd by atomic-emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-AES). A complex measurement techniques Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd in aluminum alloys atomic emission analysis method.

Keywords:

aluminum alloys, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, measurement procedure, sample preparation

Введение

В настоящее время как литейные, так и деформируемые алюминиевые сплавы широко применяются в современных авиационных изделиях, а также являются перспективными материалами для развития авиационного материаловедения [1-10]. Уровень свойств применяемых материалов напрямую зависит от их химического состава.

Следовательно, необходимо наличие точных методик определения всего перечня встречающихся в составе алюминиевых сплавов элементов, а именно Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd в широком диапазоне концентраций.

Наиболее часто применяемым в современных лабораториях металлургических предприятий методом является метод АЭС-ИСП, с помощью которого можно определять широкий ряд элементов в диапазоне массовых долей от 10-4 до 50 % с высокой точностью [11]. Использование микроволновых систем разложения существенно уменьшает время растворения пробы, позволяет сократить количество используемых реагентов, сократить вредные выбросы в атмосферу, а также уменьшить вероятность потери вещества в результате разбрызгивания при кипении растворов[12].

Таким образом, задача разработки методик измерения Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd в алюминиевых сплавах в широком диапазоне массовых долей методом АЭС-ИСП с высокой точностью является очень актуальной и важной.

Основная часть

Исследования методом АЭС-ИСП выполняли на спектрометре Varian 730 ES с аксиальным обзором плазмы. Использованы стандартные параметры работы спектрометра, а именно: мощность плазмы - 1,2 кВт; поток аргона через распылитель – 0,75 л/мин; плазмообразующий поток - 15 л/мин; дополнительный (auxiliary) поток – 1,5 л/мин; задержка на стабилизацию – 15 с; время измерения − 5 с; количество измерений – 5; рабочий газ – аргон высокой чистоты (аргон ВЧ 99,998%). Cистема ввода анализируемых растворов в спектрометр: кварцевая горелка – Quartz Torch for Varian Axial; стеклянная распылительная камера – Twister Spray Chamber; стеклянный концентрический распылитель – SeaSpray Nebulizer 2mL/min. Для определения низких содержаний элементов в концентрированных растворах (с содержанием фтороводородной кислоты более 0,2%), использовался пластиковый распылитель – PolyCon Nebulizer и фторопластовая распылительная камера (Tracey TFE).

Для увеличения точности результатов анализа использовали внутренний стандарт (ВС), который компенсирует дрейф спектрометра, частично матричные эффекты, а также изменение размера капель аэрозоля и скорости его подачи в горелку, вызванные в свою очередь разной вязкостью анализируемых растворов и градуировочных растворов, приготовленных методом стандартных добавок. Выбор элемента ВС проводили с учетом рекомендаций приведенных в работе Todoli J.L. [13]. Для алюминиевых сплавов была выбрана линия In 410,176 нм

С целью уменьшения матричных влияний при построении градуировочных зависимостей выбран метод стандартных добавок. При этом использовали ГСО состава растворов ионов элементов, а также моноэлементные стандартные растворы производства «High-Purity Standards, США».

Эксперименты по растворению образцов алюминиевых сплавов проводили в системе микроволнового разложения проб Milestone ETHOS 1 в лайнерах PRO 24 объемом 75 см3 с аварийным сбросом давления и на плите во фторопластовых стаканах. Проба представляла собой металлическую стружку, отобранную по ГОСТ Р ИСО 14284. Для растворения проб использовалась смесь минеральных кислот, в которых хорошо растворяются отдельные элементы, входящие в состав алюминиевых сплавов: азотная, соляная и фтористоводородная кислота. Все кислоты очищали перегонкой. От использования серной кислоты было решено отказаться из-за ее высокой вязкости и сложности очистки.

Выбор оптимальных условий пробоподготовки осуществляли с использованием стандартных образцов (СО) алюминиевых сплавов с аттестованными значениями массовой доли определяемых элементов.

В случае образования в процессе растворения сплава осадка образовавшийся осадок декантировали или отфильтровывали.

По результатам исследований установлено, что наиболее полное извлечение Cu, Mn, Cd, Zn, Cr достигается при растворении в системе микроволнового разложения, использование фильтрации приводит к занижению результатов определения содержания меди и кадмия. Поэтому для отделения осадка необходимо применение декантации.

Особое внимание при выборе способа пробоподготовки уделяли кремнию, который в алюминиевых сплавах определяют в диапазоне от тысячных долей до десятков процентов массовых. Сложность определения кремния в алюминиевых сплавах состоит в том, что он образует при растворении с HF летучие соединения – силаны, что приводит к занижению результатов относительно аттестованных значений кремния при растворении алюминиевых сплавов в открытых сосудах. Из концентрированных растворов в присутствии азотной и соляной кислоты кремний выпадает в виде метакремниевой кислоты. Кремний вымывается растворами HF из кварцевой, стеклянной посуды и узлов средств измерений.

Для уменьшения потерь кремния растворение алюминиевых сплавов проводили в системе микроволнового разложения Milestone ETHOS 1 в лайнерах PRO 24. Стандартные образцы алюминиевых сплавов массой 0,2 г растворяли в 20 мл соляной кислоты [1:1]. После прекращения бурной реакции в лайнеры добавляли по 1 мл азотной и плавиковой кислот, закрывали сосуды и растворяли при постепенном нагреве до температуры 170°С в течение 20 мин. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты определения содержания Si в стандартных образцах алюминиевых сплавов при растворении в закрытых сосудах.

| Наименование СО | Найденное содержание Si,% | Аттестованное значение, % |
| --- | --- | --- |
| АК-5 №1022 | 4,94 | 4,97 |
| АЛ-4 №17 | 7,65 | 7,62 |
| АК-5 №1026 | 14,48 | 14,38 |

Полученные результаты определений близки к аттестованным значениям, что свидетельствует о правильности выбранного способа пробоподготовки.

Для определения кремния менее 0,2 % масс. в алюминиевых сплавах использовали растворение без плавиковой кислоты.

Для выбора условий определения Mg, Fe, Ti, Ni, Be, Sr, Са, Na, Li стандартные образцы (СО) массой 0,2 г растворяли в смеси 10 мл H2O, 5 мл HCl и 1 мл HNO3 на плите во фторопластовых стаканах. Результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Результаты определения элементов в стандартных образцах алюминиевых сплавов.

| Индекс СО | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Fe | Ti | Ni | Be | Sr |
| 269 | 0,234±0,005 | 0,0517±0,0022 | 0,1694±0,0013 | 0,0303±0,0015 | 0,0047±0,0001 | - |
| Хатт±Δ | 0,235±0,005 | 0,0490±0,0015 | 0,1715±0,0095 | 0,0292±0,0012 | 0,0048±0,0003 | - |
| 416/04 | 0,287±0,075 | 0,660±0,012 | 0,0280±0,003 | 0,094±0,016 | - | 0,0105±0,0001 |
| Хатт±Δ | 0,287±0,009 | 0,690±0,02 | 0,0280±0,001 | 0,096±0,005 | - | 0,0103±0,0004 |
| 59X G77J6 | 2,55±0,03 | 0,289±0,002 | 0,020±0,001 | 0,0227±0,0014 | 0,0079±0,0002 | - |
| Хатт±Δ | 2,60±0,03 | 0,293±0,015 | 0,020±0,002 | 0,0248±0,0012 | 0,0079±0,0002 | - |
| 55X G04H3 | 0,172±0,001 | 0,618±0,03 | 0,105±0,001 | 0,0098±0,0012 | - | 0,0024±0,0008 |
| Хатт±Δ | 0,173±0,004 | 0,643±0,01 | 0,109±0,003 | 0,0100±0,0008 | - | 0,0022±0,0003 |

Таблица 3

Результаты определения элементов в стандартных образцах 
алюминиевых сплавов

| Индекс СО | Массовая доля элементов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Са | Na | Li |
| 425/2 | 0,0037±0,0005 | 0,0241±0,0033 | 0,0467±0,0018 |
| Хатт±Δ | 0,0037±0,0004 | 0,0250±0,0026 | 0,0479±0,0007 |
| E3103 | - | - | 0,385±0,002 |
| Хатт±Δ | - | - | 0,387±0,005 |

Как видно из таблиц выбранный способ растворения обеспечивает правильность определения Mg, Li, Ca, Na, Sr, Fe, Ni, Ti, Be в алюминиевых сплавах.

РЗЭ и палладий хорошо растворяются в азотной и соляной кислотах, а в присутствии плавиковой кислоты РЗЭ образуют малорастворимые фториды. Соответсвенно условия растворения для определения Pd и РЗЭ являются такими же как и для анализа Mg, Fe, Ti, Ni, Be, Sr, Са, Na, Li. Массу навески увеличили до 0,5г для повышения чувствительности определения РЗЭ и палладия, аналитические линии которых являются низкоинтенсивными. Исследование проводили с применением стандартного образца с аттестованным содержанием скандия. При растворении образца в стакан вносили по 10 мкг Ce, Y, Nd, La, Pd в виде растворов солей после добавления 10 мл H2O для моделирования содержания этих элементов в сплаве. Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты определения элементов в стандартном образце алюминиевого

сплава 2411-2/1-01.

| Характеристика | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ce | Y | Sc | Nd | La | Pd |
| Найдено | 0,099±0,002 | 0,100±0,002 | 0,0440±0,0008 | 0,101±0,002 | 0,102±0,002 | 0,100±0,001 |
| Хатт±Δ, Введено | 0,100±0,003 | 0,100±0,003 | 0,0444±0,0013 | 0,100±0,003 | 0,100±0,003 | 0,100±0,003 |

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что РЗЭ и палладий растворяются в смеси 10 мл воды, 5 мл HCl, 1 мл HNO3, при этом не происходит их потерь.

Однако растворение по указанному режиму не подходит для определения циркония из-за неполноты его растворения в смесях, не содержащих плавиковой кислоты. По результатам исследований установлено, что при растворении 0,2 г алюминиевого сплава в смеси 10 мл Н2O, 5 мл HCl, 1 мл HNO3, 1 мл HF произошло образование осадка – фторида алюминия, что привело к занижению результатов определения циркония. При снижении объема плавиковой кислоты до 0,25 мл осадок не образовывался и были получены правильные результаты определения циркония.

При определении серебра в алюминиевых сплавах недопустимо использовать соляную кислоту, так как серебро образует малорастворимые хлориды. В этом случае использовали смесь следующего состава: 10 мл Н2O, 1 мл HNO3, 0,25 мл HF

Однако результаты определения серебра при использовании вышеуказанной смеси имеют небольшое занижение, а также большую разницу между параллельными определениями, что приводит к увеличению доверительного интервала и погрешности разрабатываемой методики. Вероятнее всего это происходит из-за реакции серебра со следами соляной кислоты, а также протекания процессов сорбции – десорбции хлорида серебра на поверхности химической посуды.

Для устранения указанных явлений необходимо мыть химическую посуду с применением концентрированных растворов аммиака и азотной кислоты, при этом хлорид серебра растворяется с образованием растворимого аммонийного комплексного соединения серебра, а оксид серебра растворяется в азотной кислоте. Следовательно, в смеси растворения алюминиевого сплава для определения серебра необходимо использовать концентрированную азотную кислоту.

Установлено, что висмут практически не растворяется без азотной кислоты. При растворении в смеси соляной и азотной кислот со временем висмут выпадает в осадок, однако, в присутствии плавиковой кислоты выпадение не наблюдается. Ванадий и свинец хорошо растворяются и не выпадают в осадок из растворов, содержащих азотную кислоту. Олово хорошо растворяется и не выпадает в осадок только в смеси соляной, азотной и плавиковой кислот. Сурьма хорошо растворяется в смесях, как с плавиковой кислотой, так и без неё. Мышьяк растворяется только в присутствии плавиковой кислоты.

Таким образом, для определения Bi, V, Pb, Sn, Sb, As в алюминиевых сплавах было выбрано растворение в смеси 10 мл воды, 5 мл HCl, 1 мл HNO3, 0,5 мл HF. Однако, при необходимости одновременного определения элементов, для которых не допускается присутствие плавиковой кислоты (Мg, Сa), допустимо определять V, Pb, Sb из растворения в смеси 10 мл воды, 5 мл HCl, 1 мл HNO3.

Таблица 5

Результаты определения элементов в стандартном образце алюминиевого

сплава 51X G00Н2.

| Объемы кислот, мл | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi | V | Pb | Sn | Sn | As |
| 5 мл HCl, 1 мл HNO3 | 0,075±0,001 | 0,0137±0,0003 | 0,053±0,001 | 0,081±0,001 | 0,0027±0,0002 | 0,0001 |
| 5 мл HCl, 1 мл HNO3, 0,5 мл HF | 0,078±0,001 | 0,0138±0,0003 | 0,053±0,001 | 0,082±0,002 | 0,0028±0,0002 | 0,0004 |
| Хатт±Δ | 0,076±0,003 | 0,0142±0,0008 | 0,055±0,003 | 0,083±0,002 | 0,0025±0,0003 | 0,0003 |

Как видно из таблицы выбранные способы растворения обеспечивают правильность определения Bi, V, Pb, Sn, Sn, As в алюминиевых сплавах.

Наряду с определением элементов в стандартных образцах алюминиевых сплавов, проводили выбор наиболее свободных от спектральных наложений аналитических линий.

В таблице 11 приведены выбранные при разработке методик основные и альтернативные аналитические линии, а также близко расположенные линии мешающих элементов. В присутствии мешающих элементов следует использовать либо основную, либо альтернативную аналитическую линию.

Таблица 6

Основные аналитические линии.

| Элемент | Аналитическая линия, нм | Линия мешающего элемента |
| --- | --- | --- |
| Cu | 327.395; 324.754; 224.700 |  |
| Mn | 293.305; 259.372; 294.921 |  |
| Cd | 226.502; 214.439; 228.802 |  |
| Zn | 334.502; 334.557 |  |
| Cr | 267.716; 284.984; 276.653 |  |
| Si | 251.611; 250.690 |  |
| Mg | 279.553; 280.270 |  |
| Li | 670,783; 610,365 |  |
| Ca | 396,847; 393,366 |  |
| K | 766,491; 769,897 | - |
| Na | 588,995; 589,592 | Ba (589,612) |
| Ba | 455,403; 493,408 | Zr (455,393) |
| Sr | 421.552; 460.733 | Fe (226.505) Mn (228.796) |
| Fe | 259.940; 273.955 | V (273,971) |
| Ni | 231.604; 221.648; 351,505 | Si (221,667) |
| Ti | 334.941; 337.280; 334.188 | Cu (334,927) Zr (337,344) V (334,194) |
| Zr | 339,198; 327,307; 327,927 | - |
| Be | 313.042; 313.107 | Zr (313,111) |
| Ag | 328,068; 338,289; 546,550 | Zr (328,074) Cu (338,267) Zr (546,521) |
| Bi | 223,061 |  |
| V | 331,837; 289,265; 290,644 |  |
| Pb | 220,353; 283,305 |  |
| Sn | 326,233; 189,925 |  |
| Sb | 206,824; 187,052 |  |
| As | 188,980; 234,984 |  |
| Ce | 418,659 |  |
| Y | 360,074; 371,029; 324,228 |  |
| Sc | 361,383; 357,253; 424,682 |  |
| Nd | 430,357; 401,224; 403,108 |  |
| La | 379,477; 408,671; 407,734 |  |
| Pd | 340,458; 363,469; 248,892 |  |

На основании результатов исследований разработаны и аттестованы следующие методики:

- МИ 1.2.051-2013 «Методика измерений массовой доли элементов (Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B) в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой».

- МИ 1.2.062-2014 «Методика измерений массовой доли элементов (Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr) в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой»

- МИ 1.2.064-2014 «Методика измерений массовой доли элементов (Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag) в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой»

- МИ 1.2.068-2015 «Методика измерений массовой доли элементов (Bi, V, Pb, Sn, Sb, As) в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой»

-МИ 1.2.069-2015 «Методика измерений массовой доли элементов (Ce, Y, Sc, Nd, La, Pd) в алюминиевых сплавах атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой»

Показатели точности методик представлены в таблицах 7,8,9,10 и 11

Таблица 7

Метрологические характеристики МИ 1.2.051-2013.

| Элемент | Диапазон измеряемых значений, массовая доля % | Показатель точности, , %, при Р = 0,95 |
| --- | --- | --- |
| Медь | От 0,002 до 0,01 включ. | 8 |
|  | Св. 0,01 до 0,2 включ. | 4 |
|  | Св. 0,2 до 10 включ. | 2 |
| Марганец | От 0,001 до 0,05 включ. | 4 |
|  | Св. 0,05 до 5 включ. | 3 |
| Кадмий | От 0,001 до 0,05 включ. | 5 |
|  | Св. 0,05 до 1 включ. | 3 |
| Цинк | От 0,01 до 0,2 включ. | 5 |
|  | Св. 0,2 до 15 включ. | 2 |
| Хром | От 0,001 до 0,01 включ. | 7 |
|  | Св. 0,01 до 0,05 включ. | 4 |
|  | Св. 0,05 до 1 включ. | 3 |
| Кремний | От 0,001 до 0,05 включ. | 5 |
|  | Св. 0,05 до 0,2 включ. | 3 |
|  | Св. 0,2 до 18 включ. | 5 |
| Бор | От 0,002 до 0,05 включ. | 5 |
|  | Св. 0,05 до 0,5 включ. | 3 |

Таблица 8

Метрологические характеристики МИ 1.2.062-2014.

| Элемент | Диапазон измеряемых значений, массовая доля % | Показатель точности, , %, при Р = 0,95 |
| --- | --- | --- |
| Магний | От 0,001 до 0,01 включ. | 8 |
|  | Св. 0,01 до 0,5 включ. | 4 |
|  | Св. 0,5 до 10 включ. | 2 |
| Литий | От 0,001 до 0,02 включ. | 5 |
|  | Св. 0,02 до 1 включ. | 4 |
|  | Св. 1 до 3 включ. | 2 |
| Кальций | От 0,001 до 0,002 включ. | 20 |
|  | Св. 0,002 до 0,01 включ. | 8 |
|  | Св. 0,01 до 0,2 включ. | 4 |
| Калий | От 0,001 до 0,005 включ. | 20 |
|  | Св. 0,005 до 0,01 включ. | 7 |
| Натрий | От 0,001 до 0,005 включ. | 20 |
|  | Св. 0,005 до 0,01 включ. | 4 |
| Барий | От 0,001 до 0,005 включ. | 20 |
|  | Св. 0,005 до 0,2 включ. | 4 |
| Стронций | От 0,001 до 0,01 включ. | 7 |
|  | Св. 0,01 до 0,1 включ. | 2 |

Таблица 9

Метрологические характеристики МИ 1.2.064-2014.

| Элемент | Диапазон измеряемых значений, массовая доля % | Показатель точности, , %, при Р = 0,95 |
| --- | --- | --- |
| Железо | От 0,001 до 0,01 включ. | 8 |
|  | Св. 0,01 до 0,1 включ. | 7 |
|  | Св. 0,1 до 3 включ. | 4 |
| Никель | От 0,001 до 0,05 включ. | 7 |
|  | Св. 0,05 до 0,5 включ. | 4 |
|  | Св. 0,5 до 18 включ. | 2 |
| Титан | От 0,001 до 0,5 включ. | 7 |
|  | Св. 0,05 до 1 включ. | 4 |
| Цирконий | От 0,001 до 0,01 включ. | 20 |
|  | Св. 0,01 до 0,05 включ. | 7 |
|  | Св. 0,05 до 0,5 включ. | 4 |
| Бериллий | От 0,0001 до 0,001 включ. | 8 |
|  | Св. 0,001 до 0,01 включ. | 2 |
| Серебро | От 0,001 до 0,01 включ. | 7 |
|  | Св. 0,01 до 1 включ. | 4 |

Таблица 10

Метрологические характеристики методики измерений МИ 1.2.068-2015.

| Элемент | Диапазон измеряемых значений, массовая доля % | Показатель точности, , %, при Р = 0,95 (относительная погрешность) |
| --- | --- | --- |
| Висмут | От 0,001 до 0,01 включ. | 20 |
|  | Св. 0,01 до 2 включ. | 4 |
| Ванадий | От 0,001 до 0,01 включ. | 5 |
|  | Св. 0,01 до 0,3 включ. | 4 |
| Свинец | От 0,001 до 0,005 включ. | 20 |
|  | Св. 0,005 до 0,02 включ. | 5 |
|  | Св. 0,02 до 0,5 включ. | 4 |
| Олово | От 0,001 до 0,01 включ. | 20 |
|  | Св. 0,01 до 0,5 включ. | 4 |
| Сурьма | От 0,001 до 0,01 включ. | 20 |
|  | Св. 0,01 до 0,1 включ. | 5 |
|  | Св. 0,1 до 0,5 включ. | 4 |
| Мышьяк | От 0,001 до 0,01 включ. | 20 |
|  | Св. 0,01 до 0,1 включ. | 4 |

Таблица 11

Метрологические характеристики методики измерений МИ 1.2.069-2015.

| Элемент | Диапазон измеряемых значений, массовая доля % | Показатель точности, , %, при Р = 0,95 (относительная погрешность) |
| --- | --- | --- |
| Церий | От 0,001 до 0,05 включ. | 5 |
|  | Св. 0,05 до 0,3 включ. | 4 |
| Иттрий | От 0,0001 до 0,002 включ. | 5 |
|  | Св. 0,002 до 0,04 включ. | 4 |
|  | Св. 0,04 до 2 включ. | 3 |
| Скандий | От 0,001 до 0,4 включ. | 4 |
|  | Св. 0,4 до 6 включ. | 3 |
| Неодим | От 0,001 до 0,005 включ. | 5 |
|  | Св. 0,005 до 0,1 включ. | 4 |
| Лантан | От 0,0001 до 0,001 включ. | 5 |
|  | Св. 0,001 до 0,1 включ. | 4 |
| Празеодим | От 0,001 до 0,01 включ. | 5 |
|  | Св. 0,01 до 0,1 включ. | 4 |
| Палладий | От 0,001 до 0,005 включ. | 5 |
|  | Св. 0,005 до 0,1 включ. | 4 |

Выводы

На основании проведенных исследований подобраны условия пробоподготовки сплавов на основе алюминия с использованием микроволновой системы подготовки проб и пробоподготовки с использованием нагревательной плиты. Подобраны составы смеси для растворения и параметры микроволнового разложения проб.

Разработаны и описаны методики измерения массовой доли Cu, Mn, Cd, Zn, Cr, Si, B, Mg, Li, Ca, K, Na, Ba, Sr Fe, Ni, Ti, Zr, Be, Ag Bi, V, Pb, Sn, Sb, As, Ce, Y, Sc, Nd, La, Pr, Pd в сплавах на алюминиевой основе методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП).

Относительная погрешность определения элементов в алюминиевых сплавах не превышает 5 % при значениях массовой доли более 0,2%.

Литературы

1. Каблов Е.Н., Антипов В.В., Сенаторова О.Г. Новый класс слоистых алюмостеклопластиков на основе алюминий-литиевого сплава 1441 с пониженной плотностью //Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. №SP2. C. 174–183.

2. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

3. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие металлы и редкоземельные элементы – материалы современных и будущих высоких технологий //Труды ВИАМ. 2013. №2. Ст. 01 (viam-works.ru).

4. Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Попов В.И., Овчинников В.В., Шамрай В.Ф. Структура, технологические свойства и свариваемость листов из сплава В-1341 системы Al–Mg–Si //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 3–8.

5. Клочкова Ю.Ю., Грушко О.Е., Ланцова Л.П., Бурляева И.П., Овсянников Б.В. Освоение в промышленном производстве полуфабрикатов из перспективного алюминийлитиевого сплава В-1469 //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 8–12.

6. Рябов Д.К., Колобнев Н.И., Самохвалов С.В., Махсидов В.В. Влияние предварительного естественного старения на свройства сплава 1913 в искусственно состаренном состоянии //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 8–11.

7. Махсидов В.В., Колобнев Н.И., Каримова С.А., Сбитнева С.В. Взаимосвязь структуры и коррозионной стойкости в сплаве 1370 системы Al–Mg–Si–Cu–Zn //Авиационные материалы и технологии. 2012. №1. С. 8–13.

8. Матейко И.В., Шевченко М.А., Котова Н.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов системы Al–Si //Журнал физической химии. 2011. Т. 85. №2. С. 212–218.

9. Прохоров А.Ю., Белов Н.А., Алабин А.Н. Особенности технологии плавки и литья слитков проводниковых алюминиево-циркониевых сплавов в промышленных условиях //Литейщик России. 2010. №4. С. 30–34.

10. Бродова И.Г., Чикова О.А.. Витюшин М.А., Ширинкина И.Г., Яблонских Т.И., Елохина Л.В. Особенности структуры диффузионных слоев, образующихся при растекании расплавов Al–Siпо стали СТ3 //Физика металлов и металловедение. 2010. Т. 109. №6. С. 665–670.

11. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Использование атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для анализа материалов и продуктов черной металлургии //Аналитика и контроль. 2007. №2–3. Т. 11. С. 131–181.

12. Тормышева Е.А., Смирнова Е.В., Ермолаева Т.Н. Микроволновая пробоподготовка наплавочных материалов для анализа методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2010. Т. 76. №10. С. 10–13.

13. Todoli J.L., Gras L., Hernandis V., Mora J. Elemental matrix effects in ICP-AES // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 2002. N 17.                 P. 142 – 169.