УДК 621.793.74

Плазменное  напыление  композиционных 
трехмерных  капиллярно-пористых  покрытий

Калита В.И. 1, д.т.н.; Комлев Д.И. 1, к.т.н.; Иванников А.Ю. 1, к.т.н.;

Радюк А.А. 1; Комлев В.С. 1, д.т.н.; Мамонов В.И. 1;

Севостьянов М.А. 1, к.т.н.; Баикин А.С. 1

Kalita Vasilii Ivanovich, Komlev Dmitrii Igorevich, Ivannikov Aleksandr Iurevich, Radiuk Aleksei Aleksandrovich, Komlev Vladimir Sergeevich, Mamonov Vladimir Ivanovich, Sevostianov Mikhail Anatolevich, Baikin Aleksandr Sergeevich

vkalita@imet.ac.ru

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН), г. Москва

Аннотация:

Влияние подогрева титановой подложки на микротвердость и структуру границы раздела плазменного композиционного покрытия гидроксиапатита, Ti и Ti подложки после напыления и последующей гидротермической и термической обработки в вакууме.

Ключевые слова:

плазменные покрытия, гидроксиапатит, подогрев подложки, термическая обработка, микротвердость.

Abstract:

Effect of heating the titanium substrate on microhardness and interface structure of the plasma composite coating of hydroxyapatite, Ti and Ti of the substrate after deposition and subsequent hydrothermal and thermal treatment in vacuum.

Keywords:

plasma coatings, hydroxyapatite, heating the substrate, heat treatment, microhardness.

Реферат

Предварительный подогрев титановой подложки до 550°C повышает микротвердость границы покрытие–подложка до 3,07 ГПа, а последующая термообработка слабо влияет на микротвердость границы. После термообработки микротвердость ГА покрытия возрастает до 3,8 ГПа, а Ti подложки вблизи границы до 6,9 ГПа. Незначительное изменение микротвердости границы раздела после термообработки объяснили сохранением структуры, сформировавшейся при напылении покрытия. Методом оже-электронной спектроскопии определено распределение химических элементов в области границы раздела покрытие–подложка.

Введение

Основные научные направление, по которым ведется работа в лаборатории физикохимии и технологии покрытий ИМЕТ им. 
А.А. Байкова находятся в области получения новых материалов плазменным напылением:

1. ВКМ Al – B и SiC-TiAl.

2. Покрытия c аморфной структурой из сплавов на основе Fe, Ni или Co, с целью получения экранов, для защиты от электромагнитного излучения.

3. Керметные покрытия, упрочнённые карбидами TiC, WC микро- и нано размеров.

4. Электромеханическая обработка покрытий (ЭМО).

5. Трехмерные  капиллярно - пористые (ТКП) покрытия в качестве:

– термобарьерных,

– носителей катализатора,

– интенсификаторов теплообмена,

– на внутрикостных имплантатах.

Наибольшее внимание, в последнее время, уделено ТКП покрытиям. Для внутрикостных имплантатов основная проблема состоит в том, что металлический имплантат, например титановый (тазобедренный), надо прочно соединить с костной тканью. Модули упругости у этих элементов отличаются в 10 раз, и между ними нет химического соединения в момент установки имплантата, а соединение должно быть не менее прочным, чем костная ткань. За последние 30 лет по этой теме опубликован большой объем исследований, в том числе и по плазменному напылению пористых покрытий титана и гидроксиапатита. Предполагается, что в такие покрытия будет врастать новая костная ткань, а развитая и пористая поверхность покрытия будет способствовать повышению нагрузки, передаваемой с имплантата при фиксированной прочности границы «покрытие – костная ткань». Традиционная пористая структура в порошковой металлургии состоит из спеченных шариков. По аналогии такую структуру стали формировать и плазменным напылением, но такое пористое титановое покрытие имеет не высокую сдвиговую прочность, 
1,8 кГ/мм2. Напыление биоактивного покрытия гидроксиапатита закрывает входы в эту пористую структуру Ti покрытия. В одном из последних зарубежных литературных обзоров приведены композиционные Ti –ГА покрытия, но оба слоя делают относительно плотными, поскольку понимают, что пористый слой не может быть надёжным (прочным) конструкционным элементом, позволяющим передавать механическую  нагрузку с имплантата на костную ткань при циклических нагрузках. В тоже время исследователи пишут, что ГА покрытие все же должно быть пористым. Проблема формирования покрытий на имплантатах не решена и зарубежные исследователи вернулись на 30 лет назад, на исходные позиции. В ИМЕТ РАН разработаны ТКП Ti покрытия, состоящие из гребней и впадин, толщиной от 0,3 до 3 мм (и более). Механизм формирования таких покрытий основан на механизме, когда при напылении под углом менее 45° за затвердевшей на подложке частицей есть теневая зона, куда не могут попасть последующие напыляемые частицы. Были проведены подробные исследования геометрии таких покрытий. Накопились положительные результаты по режимам напыления таких покрытий и в этом году мы исследовали зависимость сдвиговой прочности образцов с композиционным покрытием ТКП Ti+ГА. От зарубежных аналогов эти покрытия отличаются разделением плотного и пористого вещества покрытия на гребни и впадины. Геометрия и размеры поверхности покрытий благоприятны для врастания костной ткани, средняя ширина гребней и впадин 600 мкм. Средняя величина пористости такого покрытия 46%. Причем для таких покрытий пористость и шероховатость обозначают один и тот же геометрический объем. Гребни получают прочность близкую к монолитному материалу и несут основную механическую нагрузку, так как это происходит в системе болт-гайка. ГА покрытие в этом случае делается максимально плотным и прочным, что в целом определяет высокие механические свойства при сдвиге композиционного ТКП Ti+ГА покрытия.

Методика проведения экспериментов, материалы

Покрытия напыляли на установке УПУ-3д с дуговым плазмотроном ПП-25 постоянного тока. Плазменная установка была дополнена камерой для напыления в инертной атмосфере. Напыляли ТКП Ti покрытия толщиной 1,22 мм и 1,27 мм из проволоки ВТ1/00. Биоактивные ГА или CaAlO покрытия наносили, соответственно, толщиной 0,08 и 0,12 мм из порошков фракции 25‒63 мкм. Подложкой для ТКП покрытия служили цилиндры диаметром 9 и длиной 100 мм из титана марки ВТ1-00 из них изготавливали образцы для сдвиговых испытаний. Перед напылением их поверхность подвергали абразивной обработке частицами Al2O3 со средним размером 700 мкм. Подложки перед напылением ТКП Ti покрытия подогревали плазмой. Титановые цилиндрические подложки с ТКП Ti покрытием перед напылением керамических порошков подогревали в печи сопротивления до 550°С.

Особенности структуры ТКП Ti покрытий, состоящих из гребней и впадин, сделали необходимым разработку нового способа определения сдвиговой прочности ТКП покрытий. При разработке метода испытания исходили из того, что максимальное значение сдвиговой прочности покрытия будет достигнуто после полного врастания костной ткани в поровое пространство ТКП Ti покрытия. Сымитировать такое состояние испытываемого образца можно, заполнив пространство впадин веществом с механическими свойствами близкими к костной ткани. В качестве такого вещества была выбрана пластмасса марки MultiFast фирмы Struers со сдвиговой прочностью 96,1 МПа, которая используется для горячей запрессовки металлографических шлифов.

Испытание покрытия на сдвиг осуществляли продавливанием образца через отверстие в верхней испытательной шайбе (рис. 1). Внутренний диаметр испытательной шайбы, 12,0 мм, был больше диаметра образца с покрытием максимального размера, 11,78 мм.

Рис. 1 – Схема испытания на сдвиг соединений «имплантат – ТКП Ti покрытие ‒ ГА покрытие ‒ пластмасса»: 1 – пластмасса марки MultiFast, 2 – напыленное композиционное покрытие; 3 – цилиндрический титановый имплантат; 4 – верхняя траверса испытательной машины; 5 – верхняя испытательная шайба; 6 – нижняя испытательная шайба; 7 – нижняя траверса испытательной машины

Из прошедшего испытание образца изготовлен шлиф сечения, проходящего через его ось вращения. При запрессовке использовали пластмассу другого цвета (черного, первая имела коричневый цвет), чтобы зафиксировать положение поверхность разрушения относительно покрытия. Вид поверхности образца после сдвиговых испытаний анализировали в бинокулярном микроскопе с применением программного обеспечения NEXSYS ImageExpert Pro 3. Подсчитана относительная площадь поверхности разрушения, проходящая по покрытию: по поверхности ТКП Ti покрытия или по ГА покрытию.

Рентгеноструктурные исследования ГА покрытия проводили по результатам съемки на рентгеновском дифрактометре Ultima IV в CuKα излучении с высокоскоростным счетчиком D/teX. Уточнение структуры проведено в программном комплексе Jana 2006. Для оценки размера ОКР и микронапряжений использовали программный комплекс MAUD.

В дополнительных экспериментах исследовали распределение химических элементов и микротвердость на границе раздела «плоская Ti подложка – ГА покрытие». В качестве подложки использовали титановый сплав ОТ4-1. Подложки перед напылением керамических порошков подогревали в печи сопротивления до 550°С.

Результаты и их обсуждение

Порошок для напыления содержал 100% фазы Ca10(PO4)6(OH)2, величина ОКР более 300 нм. Покрытие содержало 75,5% фазы Ca10(PO4)6(OH)2, величина ОКР 95,4 нм, 23,5% фазы Ca4(PO4)2O и 1% фазы Ca3(PO4)2. Гидротермическая обработка покрытия при 650оС, 1 час позволяет увеличить содержание ГА до 98%. Сдвиговая прочность образец с CaAlO покрытием относительно пластмассы при этих режимах напыления была равна 10,58±1,86 кГ/мм2 при толщине керамического покрытия 120 мкм. Сдвиговая прочность образец с ГА покрытием - пластмасса при этих режимах напыления была равна 9,26±1,01 кГ/мм2 при толщине керамического покрытия 80 мкм. Максимальное значение напряжений на границе подложка титановое покрытие в момент разрушения образцов было равно 13,49 кГ/мм2 (в дополнительных исследованиях этого года установлено, что максимальная сдвиговая прочность ТКП Ti покрытия относительно подложки ВТ1/00, 22 кГ/мм2). Пористость исследованного ТКП Ti покрытия была установлена ранее, 46,1%. Относительная площадь поверхности разрушения, проходящая по керамическому покрытию была 2,84%, для CaAlO и 31,26% для ГА покрытий. Положение поверхности разрушения после сдвиговых испытаний уточнили по продольным шлифам сечений, проходящих через ось вращения образцов (рис. 2).

Рис. 2 – Продольное сечение образца с CaAlO покрытием после сдвига: 1 – ТКП Ti, 
2 – CaAlO покрытие, 3 – первая пластмасса, запрессованная перед сдвигом, 4 – граница между первой и второй пластмассой, 5 – вторая пластмасса, напрессованная после испытания на сдвиг

Поверхность разрушения проходила по внешнему цилиндру образца с покрытием, в основном по пластмассе. В таком шлифе видна пластмасса, оставшаяся после сдвига внутри впадин и поверхность разрушения, которая определяется границей первой и второй пластмасс (рис. 2). Следует отметить высокую плотность ГА покрытия, в котором границы между напыленными частицами не выявлены (в дополнительных экспериментах сдвиговая прочность ГА покрытия на цилиндрических подложках без ТКП Ti равна 2,5 кГ/мм2). Граница ТКП Ti - ГА покрытия плотная без пор, что определяется как режимами работы плазмотрона, так и подогревом подложки до 550°С. Граница между Ti подложкой и ТКП Ti покрытием без дополнительного травления не выявляется. Полученные результаты по сдвиговой прочности в несколько раз превосходят известные значения для сдвиговой прочности пористого титанового покрытия, 1,8 кГ/мм2 и относительно плотного ГА покрытия, 1,9 кГ/мм2. В дополнительных экспериментах исследовали распределение химических элементов и микротвердость на границе раздела «плоская Ti подложка – ГА покрытие». Повышение температуры титановой подложки с 25°С до 550 °С увеличивает микротвердость границы «ГА покрытие - Ti подложка» с 2,32 до 3,07 ГПа. При этом микротвёрдость ГА покрытия и Ti подложки были на уровне значений полученных при напылении на не подогретую подложку. При последующей термообработке 800°С микротвёрдость ГА покрытия повышалась с 3,01 до 3,63 ГПа, а Ti подложки с 3,02 до 6,71 ГПа. Такие изменения связаны с диффузионными процессами и как результат спеканием покрытия и упрочнением титана в подложке (диффузии атомов из ГА покрытия в титан). При этой термообработке микротвёрдость границы раздела после термообработки повышается незначительно, с 3,07 до 3,13 ГПа, что объяснили в большей степени сохранением структуры границы, какой она была зафиксирована в состоянии после напыления на предварительно подогретую до 550°С подложку. Эти предположения подтверждаются и значениями расчетной микротвердости границы раздела, 5,17 ГПа, и отношением экспериментальной микротвердости границы к расчетному значению (исходя из микротвердостей исходных материалов), 0,60. Это отношение при напылении на не подогретую подложку 0,74, и на подогретую подложку, 1,02.

Распределение химических элементов в области границы раздела покрытие ‒ подложка анализировали на ОЖЕ ‒ спектрометре сверхвысокого разрешения марки JEOL JAMP-9500 F в трех образцах, напыленных при подогреве подложки до 550°С, два из которых затем подвергли ВТО 800°С или 1000°С. На границе раздела в образце, напыленном с подогревом подложки 550°С но без последующей термообработки, не выявлены новые фазы, что подтверждает значения микротвердости в Ti подложке. Можно предположить, что при напылении ГА покрытия даже при подогреве подложки 550°С, время для диффузионных процессов мало. После ВТО 800 и 1000°С на границе новые фазы зафиксированы, с примерно одинаковыми объемами. В образце после напыления и после ВТО 800°С в Ti подложки вдоль границы с покрытием обнаружили присутствие O и Ca. В образце, после напыления и ВТО 1000°С на границе содержались Al и P. Содержание Ti увеличивалось при удалении от границы вглубь подложки, а содержание кальция интенсивно уменьшалось к расстоянию от границы 4-6 мкм во всех трех образцах. Наличие P в подложке установили на расстоянии 
10 мкм от границы с покрытием после ВТО 1000°С.

Можем предположить, что исследования ТКП покрытий могут быть продолжены и в других областях техники, в том числе и в качестве термобарьерных покрытий. Исследования ТКП покрытий в области теплообмена в режиме смены агрегатного состояния хладоагента сейчас успешно проводятся.

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда, проект №15-19-00078.

Выводы

- Разработана технология напыления композиционного плазменного ТКП Ti + ГА покрытия для внутрикостных имплантатов с подогревом Ti подложки перед напылением.

- Средняя сдвиговая прочность композита «ТКП Ti + ГА покрытия – пластмасса» 9,26 кГ/мм2.